“肥西县中医院血透中心设备采购安装项目”需求标前公示
（以下需求仅供参考，最终以招标文件为准） 
	项目名称
	肥西县中医院血透中心设备采购安装项目

	项目编号
	/

	项目预算
	276万元

	最高限价
	276万元

	采购内容
	根据肥西县中医院学科发展需要，现需采购血透中心相关医疗设备，主要包含血液透析机、血液透析滤过机、远红外线治疗仪等设备。详见采购需求。

	投标人资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：投标人具有医疗器械生产或医疗器械经营资格。

	是否为专门面向中小企业采购
	是  否

	报价扣除
	（1）小型和微型企业价格扣除：（10）%。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
（4）符合条件的联合体价格扣除：（/）%。
（5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：（/）%。

	是否接受联合体投标
	□是  否

	评标方法
	综合评分法

	标前公示反馈截止时间
	2026年11月13日17：30前（超过规定时间的视同放弃）



项目需求
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
5.所投医疗器械须（空气消毒机、体重秤、血液透析管理系统除外）具有医疗器械注册证（或备案凭证），投标文件中须提供完整的证书（或备案凭证）扫描件，否则投标无效。
6.以下“三、技术参数及要求”中标识符号说明：
	标识重要性
	标识
	评审要求
	备注

	
关键指标项

	
█

	须在投标响应表中对所有关键指标项技术参数进行响应（不允许负偏离）。否则投标无效。
	

	重要指标项
	★
	评分项，详见评分细则
	

	无标识项
	[bookmark: _Toc1660][bookmark: OLE_LINK5]无标识项全部满足得5分，其余不得分。

	注：其中标注“★”条款为重要指标项，投标文件中需提供相关证明材料扫描件或影印件，证明材料包括：医疗器械注册证、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可，未提供或提供的证明材料不满足指标要求的视为负偏离，由评标委员会在详细评审阶段进行评分。建议投标人同步在技术响应表中注明关键评审内容，以便于评审。所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权上报相关监管部门，由此产生的一切责任与后果均由中标人承担。



一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内预付合同款的40%，在设备安装、调试、培训、验收合格后一次性支付剩余合同价款。
（注：投标人应向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；在签订合同时，投标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

	2
	供货及安装地点
	肥西县中医院

	3
	供货及安装期限
	具备实施条件后20个日历天内完成装机、培训等工作。

	4
	质保期
	自验收合格之日起整机质保期5年。

	5
	是否接受联合体投标
	是  否


二、货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注

	1
	▲血液透析机
	17
	台
	工业
	‌

	2
	血液透析滤过机
	3
	台
	工业
	

	3
	血液透析水处理系统
	1
	套
	工业
	

	4
	空气消毒机
	10
	台
	工业
	

	5
	体重秤
	1
	台
	工业
	

	6
	远红外线治疗仪
	1
	台
	工业
	

	7
	血液透析管理系统
	1
	套
	工业
	


三、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲血液透析机
	一、功能与配置 
1.适用范围：适用于成人急性或慢性肾衰竭患者的血液透析治疗；
█2.具有在线电子血压计、在线清除率监测、血容量监测、血温监测；
3.彩色液晶触摸显示屏≥15英寸, 中文操作界面；
4.采用水电分离设计；
5.标配B干粉支架；
★6.采用容量式平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；平衡腔容量≤100ml；
★7.具有监测 KT/V功能；
8.适用于各种规格透析液配方； 
★9.断电保护：内置 UPS 电源，具有断电报警功能，保证血泵肝素泵及所有监测功能正常运转≥ 20min，且数据不丢失；
10.具有空气检测功能；
★11.漏血检测器：光学检测；
12.可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序；
★13.开放所有型号血液透析耗材；
14.具有化学消毒/热消毒功能，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键完成，消毒时间≤40分钟；
15.透析液过滤器：标配透析液过滤系统组件，每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥750小时；
16.安全自检功能：每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监测系统、密闭系统、警示系统等，具有故障自我诊断功能；
★17.具有超滤曲线、钠离子曲线及碳酸氢盐曲线功能，可单独使用或合并使用；内置存储≥15 条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图；
18.具有声光报警；
19.配置网络接口，能与血液透析管理系统相连。
二.技术参数与性能指标
1.体外循环通路
1.1.血泵：血流量40～600ml/min，精确度≤±10%；
1.2.动脉压监测显示范围：-280～+280mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.3.静脉压监测显示范围：-200～+500mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.4.跨膜压监测显示范围：-100～+500mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.5.肝素泵流量范围：0～9.5ml/h，适用多种规格注射器。
2.透析液环路
2.1.进水压 1-6bar，进水温度 10-30℃；
2.2.透析液流量范围：300-800ml/min，可调；温度：35～39℃可调；浓度：电导度 12.8～15.7mS/cm，精度 ±0.2mS/cm；
2.3.超滤：超滤率100～4000ml/h，精度±1%；
3.多种消毒和清洗模式：至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒模式；热消毒温度≥85℃。
4.使用年限≥10年。
	17台
	工业
	

	2
	血液透析滤过机
	一、功能与配置
1.适用于成人急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗；
█2.具有在线电子血压计、在线清除率监测、血容量监测、血温监测；
3.彩色液晶触摸显示屏≥15英寸, 中文操作界面；
4.数字显示主要参数，包括动脉压、静脉压、总电导度等；
5.采用水电分离设计；
★6.兼容所有型号血液透析耗材；
★7.采用容量式平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；平衡腔容量≤100ml；
8. 透析液配制：预设多种透析液配制比例；
9.配置透析液过滤器，每支透析液过滤器可使用≥150人次或≥750小时；
10.具有完备的自检功能，包括监测系统、密闭循环系统、报警系统等；具有故障自我诊断功能；
11.具有空气检测功能；
★12.漏血检测器：光学检测；
★13.透析：具备超滤曲线、钠浓度曲线等；内置存储≥15条超滤可预设曲线，每种程序提供图形化示意图；
14.全自动的化学消毒/热消毒，设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。整机（含 AB 液杆）消毒均在消毒程序中一次性完成，无需人工干预；消毒、脱钙、冲洗一体化单键≤40分钟；具备消毒液吸空报警功能；
★15.断电保护：内置 UPS 电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保所有治疗及监测功能正常运转≥20min，且数据不丢失；
16.管路安装完成后，一键自动预冲，废液在线排放；
17.具有声光报警；
18.标配B干粉支架；
19.配置网络接口，能与血液透析管理系统相连。
二.技术参数与性能指标
1.体外循环通路
1.1.血泵：血流量40～600ml/min，精确度≤±10%；
1.2.动脉压监测显示范围：-280～+280mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.3.静脉压监测显示范围：-200～+500mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.4.跨膜压监测显示范围：-100～+500mmHg；精确度≤±10mmHg；
1.5.肝素泵流量范围：0～9.5ml/h，适用多种规格注射器。
2.透析液环路
2.1.进水压1-6bar，进水温度10-30℃；
2.2.透析液流量范围：300-800ml/min，可调；温度：35～39℃可调；浓度：电导度 12.8～15.7mS/cm，精度±0.2mS/cm；
2.3.超滤：超滤率100～4000ml/h，精度±1%；
3.多种消毒和清洗模式：程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度≥85℃。
4.使用年限≥10年。
	3台
	工业
	

	3
	血液透析水处理系统
	1.供医疗部门用于制备多床血液透析用水和粉末制备浓缩液用水、透析液制备用水、透析器复用用水；
2.产品由多介质过滤器（罐式过滤器）、软化器、炭吸附器（炭吸附罐）、精密过滤器（滤芯式过滤器）、反渗透装置、输送管路、消毒系统（热消毒装置、化学消毒装置）、电气控制系统、控制软件组成； 
█3.水量要求：总产水量≥2000L/H，可以满足40台及以上血透机同时运行；
[bookmark: OLE_LINK21]★4.产水水质：符合YY0572－2015《血液透析及相关治疗用水》的水质（YY0793.2-2023  2026.12.1执行）标准要求；自2026年12 月 1 日本标准实施之日起，设备水质自动满足YY0793.2-2023 要求，无需改造，中标后验收及后期检测优先按当期有效标准执行。
5.平均脱盐率≥96%，细菌和内毒素清除率≥99%；
█6.设备组成：全自动源水加压系统含原水罐、原水泵；全自动多介质过滤器；全自动活性炭过滤器；全自动软化器；保安过滤器、软水罐、反渗透装置、纯水罐、紫外线消毒装置、内毒素过滤器、纯水供给装置、输送管路、化学消毒装置、热消毒装置；
7.具有智能产水平衡系统、智能废水回收系统；
8.采用≥10英寸全彩触摸屏、界面采用中文菜单操作；
9.采用PLC智能自控系统；
10.反渗透膜装置：采用不锈钢无缝膜壳，防止高压渗漏；
11.主机管件：采用卫生级 304/316L 不锈钢；与透析水接触管路材料卫生安全性能符合 GB/T 17219-2025《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》，同时满足 YY/T 0793.1-2022 对透析水处理设备接触水部件材料的相容性要求。（合同签订后，在生产或验收环节须向采购人提供具有检验检测资质的检测机构出具的检测报告证明符合该项参数）；
12.整机具有全自动操作系统、自动启动、自动保护、自动清洗、自动消毒及自动冲洗功能；可实现不停机在线维修维护功能；
13.参数设置程序：定时开关机时间设定、消毒循环时间设定、消毒浸泡时间设定、冲洗时间设定、待机间隔冲洗时间设定、时间校准设置等；
14.延时关机功能：透析结束的关机时间设置可使水机和血透机消毒完成后达到同步自动关机；
15.完全的自动消毒程序：触摸屏界面操用简单，消毒过程中无需人为操作任何阀门的切换，设备自动控制消毒阀门开关；
16.实时在线监测消毒运行工作状态，验证消毒运行是否完整进行。消毒过程遇停水停电，在来电重启后，机器会自动延续消毒程序。
	1套
	工业
	

	4
	空气消毒机
	1.预期用途：适用于透析中心的空气消毒；
2.消毒方式：采用等离子体杀菌、净化空气；
3.核心部分等离子体发生器寿命为40000小时以上；
4.采用液晶显示屏，红外遥控，可实时显示时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。
	10台
	工业
	

	5
	体重秤
	1.最大称重≥200kg；
2.检定分度值：≥100g；
3.结构：超低台面设计，秤盘尺寸：≥800mm*800mm；两边带扶手，充分考虑病人轮椅上行舒适方便；
4.配通讯接口，可连接医院系统；
5.交流电220V，6V/4Ah 免维护电池；
6.材质：碳钢。
	1台
	工业
	

	6
	远红外线治疗仪
	★1.适用范围：用于血液净化患者，用于促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除；增加动静脉瘘管血流量和动静脉瘘管直径；
2.液晶触摸屏，具有一键治疗模式；
3.急停按钮设计；
4.强度设定：≥3档可调；
5.底座：防倾倒稳定设计。
	1台
	工业
	

	7
	血液透析管理系统
	（一）基本性能参数 
1.本地数据库构建； 
2.客户端需支持多个操作系统。
（二）核心技术指标 
1.患者管理：患者档案、血管通路管理、干体重调整、医嘱与方案、临床检验、评估与文书；
2.排班管理功能：患者排班、称重血压上报、排班通知；
3.透析管理功能 
3.1.具备患者透前、透后评估修改和确认功能； 
3.2.具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等； 
3.3.能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整； 
3.4.可以开具临时医嘱、长期医嘱，并可将医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板； 
3.5.所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单或选择日期批量打印历史透析单。
4.大屏显示：患者排队大屏、家属等候区大屏；5.医嘱管理：长期医嘱、临时医嘱、医嘱模板；
6.耗材管理、药品管理功能；
7.移动端患者管理功能：信息查询、智能硬件对接、提醒与指导；
8.移动平板端：床旁操作、预警处置、质控检查；
9.设备管理功能：设备台账、维护与消毒、维修维护、水质与水机；
10.预警功能：多端预警、血压异常预警、临时医嘱提醒、重要信息预警；
11.感控管理功能 
11.1具有单独的感控管理模块，非简单的感染管理页面； 
11.2平板上具有各类感控检查表登记项目，至少包括：手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内瘘或人工血管穿刺、内瘘拔针等项目； 
11.3检查过程中系统会自动进行计时，记录检查时间长度、检查时项目会自动载入，检查者只需点击选择正确或错误，无需手动填写检查结果可以在电脑模块中汇总打印； 
11.4具备各项感控制度查询与学习，系统内置常规感控管理制度，也可以手动添加； 
11.5可以记录感控培训，并可以在系统内登记。
12. 健康教育功能；
13.科室质控分析功能：统计报表、质控上报支持国家血液净化质控平台及省（市）级当地质控数据上传服务；
14.智能分析：排班智能审核、透析单智能审核、干体重调整智能分析、患者智能审核、患者智能风险评估、流程管理智能分析；
15.具有自主查询与网络离线应急功能；
16.本系统总共接入≥66台血透设备（不限设备品牌），不得收取新增设备接口费；
17.须与医院 HIS、LIS系统对接，实现检验检查数据共享；
█18.至少配备护理工作站（含电脑、打印机）6套，手持工作站5台，血压采集智能一体机1台，≥65英寸候诊大屏1台，自助查询终端1台。
	1套
	工业
	


四、报价要求
1.本项目报总价，报价包含完成本项目所需的一切费用。中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考察并综合考虑报价风险。
2.质保期过后维修参照投标主要耗材、零部件、配套件、器械报价清单价格。（投标文件中提供报价清单，格式自拟）。
3.本招标文件中要求成套配置的模块、组件，须全部包含在投标总价内，随主机一并到货，统一纳入整机质保，质保期同主机，不接受分批次供货、另行加价加装。
4.“货物需求一览表”中7血液透析管理系统所投产品须确保与采购人HIS、LIS系统无缝对接，接口对接涉及第三方软件供应商收取费用，经测算，接口总费用不超过3万元，此部分费用包含在本项目总费用中，请供应商审慎报价。包内涉及体重秤、血压采集智能一体机也需接入血液透析管理系统。
五、售后要求
1.中标人负责提供设备安装、设备调试及设备培训服务；中标人负责设备到货搬运和安装就位以及设备安装所需电路改造等的其它一切耗材；中标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。
2.提供整机保修，保修期自设备安装完毕，双方签署统一格式的验收报告后开始计算。质保期内提供原装的零配件及其维修，费用含在本项目总费用中。
3.质保期内中标人每周安排专业工程师到采购人血透中心开展设备巡检维护。质保期内，每年提供预防性维护保养≥2次，并向采购人提供标准维护保养报告，费用均包含在投标报价中。设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师0.5小时内响应，4小时内到达现场检修，保修期内（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修，6小时内解除简单故障，超过6小时未解除故障的应及时报告使用科室；复杂故障到场后48小时内解决故障。超过48小时未解决需提供备用设备供采购人使用，直至故障修复为止，由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用均含在本项目总费用中。
4.软件升级开放承诺：所投设备终身软件升级，保修期内提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对招标文件中要求的软件功能终身开放。
5.中标人须随机提供设备详细的操作说明书与维修手册，并提供专用维修工具，中标人应对采购人操作、维修人员进行一定时期内分期分批的正规的整套设备操作、维修、检测等技术培训（费用包含在投标报价内）。
6.中标人后期需协助采购人开展血透中心布局方案优化。
7.血液透析机与血液透析滤过机可兼容。
8.血液透析水处理系统：设备上无任何隐藏密码，所有的密码必须告知采购人，设备软件终身升级。
9.承诺：合同签订后在生产或验收环节内向采购人提供投标文件中符合要求的检测报告等证明材料以供核查。逾期未提供或提供不实的，采购人有权上报相关监管部门按有关规定处理，中标人承担由此造成的一切损失。此条款采购人将写入合同违约责任中。
10.承诺：为了确保采购货物的质量和性能稳定，中标人需在合同签订后供货时提供有效证明材料，证明所投血液透析机、血液透析滤过机的某一生产厂家能对本次采购的两项产品的质量、维保完全负责。合同签订后供货时，采购人有权查验其证明文件(如原厂售后服务承诺函等)和产品实物，如不满足招标文件要求，采购人将拒绝接受货物，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。
注：以上售后要求中的所有内容须在投标文件中提供承诺函，格式自拟，未提供将导致投标无效。


























本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（70分）
	技术参数及要求的响应情况
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分：
[bookmark: OLE_LINK13]1.“★”标识项的条款：代表重要指标，每满足一项得3分，共13项，共计39分；
2.无标识项全部满足得5分，其余不得分。
[bookmark: OLE_LINK4]注：以技术响应表及货物需求中要求提供的证明材料作为评审依据。投标人可对证明内容进行逐一标注，以便评标委员会评审。无标识项需注明响应情况。
	0-44分

	
	所投产品业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有货物需求中标注“▲”的供货安装业绩，每个业绩得2分，最高得6分。
注：1.投标文件中提供业绩合同扫描件（或影印件），如合同中无法体现签订时间、产品品牌、型号等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料扫描件（或影印件），未提供或提供不全的不得分；
2.此处业绩系指产品业绩，不限合同签订主体，但合同甲方须为医疗机构，业绩合同中产品须与所投产品品牌、型号相同。
	0-6分

	
	设备配置方案
	评标委员会根据投标人提供所投产品的设备配置方案，包括但不限于设备性能、设备维修等进行综合评审：
方案内容详实、表述清晰，可行性、实用性、针对性强，得5分；
方案内容完整、表述较清晰，可行性、实用性、针对性较强，得3分；
方案内容简单，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
未提供不得分。
	0-5分

	
	供货安装
方案

	评标委员会根据投标人提供的供货安装方案，包括但不限于货物配送运输、确保本项目保质保量准时完成、货物安装、调试等进行综合评审： 
1.供货安装方案满足或优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； 
2.供货安装方案基本满足本项目采购需求，基本全面，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 
3.供货安装方案及计划安排有待完善，可行性、实用性和针对性有待改善，得1分； 
4.未提供不得分。
	0-5分

	
	培训服务方案
	评标委员会根据投标人提供的培训服务方案，包括但不限于设备的操作人员培训、理论培训、实际操作培训、各种技术参数设定、软件的培训和应用、简单故障排除、系统恢复方法与设备日常维护与保养等进行综合评审：
1.提供的服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；
2.提供的服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；
3.对提供的服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
4.未提供不得分。
	0-5分

	
	[bookmark: OLE_LINK14]售后服务与维保方案
	评标委员会根据投标人提供的售后服务与维保方案，包括但不限于售后服务管理制度、故障响应时间、保障措施、维保方式、维保内容、时间保证、售后人员配备等情况进行综合评审：
1.方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，有具体切实可行的保障措施，售后人员配备充足、故障响应时间短，实用性和针对性强，得5分；
2.方案内容表述较清晰，有保障措施，配备售后服务人员，实用性和针对性较强，得3分；
3.内容简单，配备售后服务人员，售后服务与维保方案有待改善，得1分；
4.未提供不得分。
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
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